Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

Samples:

## HM19SEP

Issue Date:	10/19/2019

By Analyte

# HM19SEP-1 (hemp)

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%AR) | 001 | 0.248 | 41 | 0.0286 | 11.5 | 4.92 | 4.37 | 0.23 | 11.9 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002 | 0.0385 | 35 | 0.0164 | 42.6 | 6.5 | 10.3 | 1.25 | 85.4 |
| CBD (%AR) | 003 | 5.2061 | 38 | 0.4285 | 8.23 | 3.12 | 3.38 | 0.18 | 12.7 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.5865 | 35 | 0.4536 | 12.6 | 3.29 | 3.48 | 0.27 | 11.6 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0371 | 29 | 0.011 | 29.7 | 6.54 | 6.05 | 0 | 35.5 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006 | 0.2869 | 52 | 0.044 | 15.3 | 4.81 | 4 | 0.44 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 8.4177 | 39 | 0.8078 | 9.6 | 2.9 | 3.54 | 0.34 | 12.3 |
| Moisture (%) | 500 | 7.1483 | 12 | 1.7671 | 24.7 | 2.97 | 5.42 | 1.51 | 36.5 |
| ∆9-THC (%DW) | 501 | 0.2793 | 7 | 0.0361 | 12.9 | 4.83 | 8.1 | 1.14 | 11.1 |
| CBD (%DW) | 503 | 5.6617 | 6 | 0.5412 | 9.56 | 3.08 | 4.16 | 0.63 | 13.4 |
| CBDA (%DW) | 504 | 3.8859 | 6 | 0.7217 | 18.6 | 3.26 | 5.43 | 0.67 | 17.8 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0376 | 6 | 0.0096 | 25.6 | 6.53 | 6.83 | 0 | 21.4 |
| Total ∆9-THC (%DW) | 506 | 0.3064 | 8 | 0.0541 | 17.6 | 4.77 | 7.15 | 1.42 | 11.5 |

| Total CBD (%DW) | 507 | 9.1249 |  | 8 | 1.112 | 12.2 | 2.86 | 5.44 | 0.68 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM19SEP-2 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | 001 | 0.1097 |  | 40 | 0.016 | 14.5 | 5.56 | 4.56 | 0.36 | 27.2 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002 | 0.039 |  | 35 | 0.0152 | 38.9 | 6.49 | 8.09 | 1.17 | 35 |
| CBD (%AR) | 003 | 1.4844 |  | 38 | 0.1338 | 9.01 | 3.76 | 3.63 | 0.32 | 14.5 |
| CBDA (%AR) | 004 | 1.7176 |  | 35 | 0.2511 | 14.6 | 3.68 | 3.57 | 0.26 | 9.31 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0138 |  | 18 | 0.0096 | 69.1 | 7.58 | 10.77 | 2.35 | 50.8 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006 | 0.1437 |  | 52 | 0.0273 | 19 | 5.34 | 4.49 | 0.38 | 21.6 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 3.0202 |  | 40 | 0.3422 | 11.3 | 3.38 | 3.38 | 0.51 | 11.3 |
| Moisture (%) | 500 | 7.159 |  | 12 | 2.2817 | 31.9 | 2.97 | 5.42 | 0.27 | 33.4 |
| ∆9-THC (%DW) | 501 | 0.1213 |  | 7 | 0.0191 | 15.8 | 5.48 | 7.89 | 1.34 | 24.7 |
| CBD (%DW) | 503 | 1.6288 |  | 6 | 0.1278 | 7.85 | 3.71 | 5.03 | 1.4 | 10.5 |
| CBDA (%DW) | 504 | 1.9104 |  | 6 | 0.399 | 20.9 | 3.62 | 5.81 | 1.09 | 10.6 |
| Total ∆9-THC (%DW) | 506 | 0.1504 |  | 8 | 0.0334 | 22.2 | 5.3 | 5.14 | 0.46 | 19.6 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 3.3989 |  | 7 | 0.5224 | 15.4 | 3.32 | 4.73 | 1.25 | 10.5 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
| HM19SEP-1 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | LC | 0.246 |  | 39 | 0.0272 | 11.1 | 4.92 | 3.93 | 0.23 | 11 |

| ∆9-THCA (%AR) | LC | 0.0372 | 34 | 0.0148 | 39.7 | 6.54 | 10.3 | 1.25 | 85.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%AR) | LC | 5.2107 | 36 | 0.4469 | 8.58 | 3.12 | 3.25 | 0.18 | 12.3 |
| CBDA (%AR) | LC | 3.6204 | 33 | 0.4372 | 12.1 | 3.29 | 3.34 | 0.27 | 8.7 |
| CBN (%AR) | LC | 0.0348 | 26 | 0.0085 | 24.4 | 6.6 | 5.32 | 0 | 35.5 |
| Total ∆9-THC (%AR) | GC | 0.3067 | 13 | 0.049 | 16 | 4.76 | 3.18 | 1.27 | 9.13 |
| Total ∆9-THC (%AR) | LC | 0.2783 | 36 | 0.0381 | 13.7 | 4.83 | 3.96 | 0.44 | 10.1 |
| Total CBD (%AR) | LC | 8.3988 | 31 | 0.7637 | 9.09 | 2.9 | 2.93 | 0.34 | 7.51 |
| HM19SEP-2 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | LC | 0.1092 | 38 | 0.0163 | 14.9 | 5.56 | 4.38 | 0.36 | 27.2 |
| ∆9-THCA (%AR) | LC | 0.039 | 35 | 0.0152 | 38.9 | 6.49 | 8.09 | 1.17 | 35 |
| CBD (%AR) | LC | 1.4893 | 36 | 0.1332 | 8.94 | 3.76 | 3.69 | 0.32 | 14.5 |
| CBDA (%AR) | LC | 1.7382 | 33 | 0.2356 | 13.6 | 3.67 | 3.56 | 0.26 | 9.31 |
| CBN (%AR) | LC | 0.0124 | 16 | 0.0082 | 66.1 | 7.71 | 10.03 | 2.35 | 50.8 |
| Total ∆9-THC (%AR) | GC | 0.1611 | 13 | 0.0449 | 27.9 | 5.25 | 5.05 | 2.27 | 20.4 |
| Total ∆9-THC (%AR) | LC | 0.1403 | 36 | 0.0251 | 17.9 | 5.36 | 4.35 | 0.38 | 21.6 |
| Total CBD (%AR) | LC | 3.0055 | 32 | 0.2893 | 9.62 | 3.38 | 3.08 | 0.51 | 11.3 |

By Method

| HM19SEP-1 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | 001.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.238 | 8 | 0.0247 | 10.4 | 4.95 | 3.02 | 0.53 | 10.1 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.10 LC-UV, other | 0.2433 | 18 | 0.0315 | 13 | 4.93 | 3.64 | 0.23 | 11 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.30 LC-MS, other | 0.2566 | 9 | 0.0333 | 13 | 4.89 | 5.99 | 1.65 | 9.69 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.0333 | 7 | 0.0167 | 50.2 | 6.65 | 9.09 | 1.66 | 85.4 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.10 LC-UV, other | 0.0421 | 15 | 0.0224 | 53.2 | 6.42 | 11.53 | 1.25 | 25.6 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.30 LC-MS, other | 0.0348 | 8 | 0.0028 | 7.96 | 6.6 | 11.1 | 3.7 | 18.7 |
| CBD (%AR) | 003.02 AOAC 2018.11, diode array | 5.1325 | 7 | 0.3727 | 7.26 | 3.12 | 1.91 | 0.18 | 9.03 |
| CBD (%AR) | 003.10 LC-UV, other | 5.1799 | 18 | 0.5464 | 10.5 | 3.12 | 3.06 | 0.96 | 6.28 |
| CBD (%AR) | 003.30 LC-MS, other | 5.3134 | 7 | 0.5134 | 9.66 | 3.11 | 5.67 | 2.47 | 12.3 |
| CBDA (%AR) | 004.02 AOAC 2018.11, diode array | 3.5581 | 6 | 0.416 | 11.7 | 3.3 | 1.44 | 0.97 | 5.75 |
| CBDA (%AR) | 004.10 LC-UV, other | 3.561 | 17 | 0.4998 | 14 | 3.3 | 3.11 | 0.78 | 5.96 |
| CBDA (%AR) | 004.30 LC-MS, other | 3.8298 | 7 | 0.5099 | 13.3 | 3.26 | 5.69 | 1.19 | 8.7 |
| CBN (%AR) | 005.10 LC-UV, other | 0.0388 | 13 | 0.0157 | 40.4 | 6.5 | 5.37 | 1.05 | 35.5 |
| CBN (%AR) | 005.20 LC-MS, other | 0.0337 | 7 | 0.0068 | 20.1 | 6.64 | 7.39 | 3.87 | 16.3 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.2655 | 7 | 0.0601 | 22.6 | 4.87 | 3.84 | 1.24 | 8.72 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.10 LC-UV, other | 0.2747 | 17 | 0.044 | 16 | 4.84 | 3.69 | 0.44 | 9.45 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.30 LC-MS, other | 0.2903 | 8 | 0.0376 | 12.9 | 4.8 | 5.46 | 0.98 | 10.1 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.40 GC-FID | 0.2982 | 11 | 0.0494 | 16.6 | 4.78 | 2.83 | 1.27 | 5.24 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 LC-UV, other | 8.3112 | 16 | 0.9067 | 10.9 | 2.9 | 2.94 | 0.97 | 6.16 |
| Total CBD (%AR) | 007.30 LC-MS, other | 8.7713 | 6 | 0.9456 | 10.8 | 2.88 | 4.5 | 1.73 | 7.51 |

| HM19SEP-2 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | 001.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.1072 | 8 | 0.0151 | 14.1 | 5.58 | 4.25 | 1.22 | 17.7 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.10 LC-UV, other | 0.1099 | 17 | 0.0178 | 16.2 | 5.56 | 4.1 | 0.36 | 27.2 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.30 LC-MS, other | 0.1144 | 9 | 0.0179 | 15.6 | 5.52 | 6.08 | 0.66 | 13.1 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.0338 | 7 | 0.0123 | 36.3 | 6.63 | 6.7 | 1.9 | 35 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.10 LC-UV, other | 0.0429 | 15 | 0.022 | 51.1 | 6.4 | 7.9 | 3.33 | 26.2 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.30 LC-MS, other | 0.0403 | 9 | 0.0058 | 14.4 | 6.46 | 10.48 | 3.49 | 27.7 |
| CBD (%AR) | 003.02 AOAC 2018.11, diode array | 1.4908 | 7 | 0.1375 | 9.22 | 3.76 | 2.51 | 0.57 | 7.29 |
| CBD (%AR) | 003.10 LC-UV, other | 1.4825 | 18 | 0.1396 | 9.42 | 3.76 | 3.44 | 0.65 | 9.15 |
| CBD (%AR) | 003.30 LC-MS, other | 1.5181 | 7 | 0.1047 | 6.9 | 3.75 | 4.95 | 0.32 | 14.5 |
| CBDA (%AR) | 004.02 AOAC 2018.11, diode array | 1.7182 | 6 | 0.2788 | 16.2 | 3.68 | 2.44 | 0.79 | 8.24 |
| CBDA (%AR) | 004.10 LC-UV, other | 1.714 | 17 | 0.2703 | 15.8 | 3.68 | 3.25 | 0.26 | 9.31 |
| CBDA (%AR) | 004.30 LC-MS, other | 1.8997 | 7 | 0.2675 | 14.1 | 3.62 | 5.26 | 1.12 | 8.9 |
| CBN (%AR) | 005.10 LC-UV, other | 0.0242 | 8 | 0.0294 | 122 | 6.97 | 9.91 | 2.37 | 22 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.02 AOAC 2018.11, diode array | 0.135 | 6 | 0.0434 | 32.2 | 5.39 | 3.09 | 1.11 | 5.38 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.10 LC-UV, other | 0.1421 | 16 | 0.0307 | 21.6 | 5.35 | 4.55 | 1.16 | 21.6 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.30 LC-MS, other | 0.1491 | 9 | 0.0217 | 14.6 | 5.31 | 4.93 | 0.38 | 11.1 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.40 GC-FID | 0.1483 | 11 | 0.0224 | 15.1 | 5.31 | 4.63 | 2.27 | 9.22 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 AOAC 2018.11, diode array | 3.0108 | 6 | 0.261 | 8.67 | 3.38 | 2.31 | 0.51 | 4.93 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 LC-UV, other | 2.9734 | 16 | 0.3533 | 11.9 | 3.39 | 2.8 | 0.57 | 9.23 |
| Total CBD (%AR) | 007.30 LC-MS, other | 3.2354 | 7 | 0.3633 | 11.2 | 3.35 | 4.59 | 0.74 | 11.3 |

%AR and % refer to concentration in percent on as-received basis. %DW refers to concentration in percent on dry weight basis. Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.