Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM20SEP-2 (hemp)

Sample: HM20SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: November 2, 2020

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.2311 | 61 | 0.026 | 11.3 | 4.97 | 3.31 | 0.13 | 16.2 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0598 | 54 | 0.0135 | 22.6 | 6.09 | 6.92 | 0 | 173 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.6896 | 52 | 0.4358 | 11.8 | 3.28 | 2.64 | 0.12 | 26.1 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.8009 | 50 | 0.3942 | 10.4 | 3.27 | 2.65 | 0.05 | 10.6 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0286 | 36 | 0.0064 | 22.2 | 6.8 | 5.29 | 0 | 43.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2858 | 64 | 0.0371 | 13 | 4.82 | 3.48 | 0.33 | 14 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.0309 | 50 | 0.7646 | 10.9 | 2.98 | 2.37 | 0.21 | 17 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0392 | 12 | 0.0224 | 57.1 | 6.49 | 6.71 | 0 | 128 |
| CBDVA (%AR) | 009 | 0.0422 | 10 | 0.011 | 26 | 6.42 | 4.37 | 0 | 8.79 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0812 | 23 | 0.0234 | 28.8 | 5.82 | 7.45 | 0.35 | 51.8 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.0989 | 25 | 0.0181 | 18.4 | 5.65 | 5.28 | 0 | 23.8 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2032 | 26 | 0.0181 | 8.9 | 5.07 | 3.44 | 0.28 | 12 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.165 | 9 | 0.016 | 9.7 | 20.82 | 5.67 | 2.07 | 13.8 |

| As (ug/g AR) | 102 |  | 0.3657 | 9 | 0.0837 | 22.9 | 18.47 | 5.74 | 1.8 | 31.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (ug/g AR) | 104 |  | 1.0631 | 9 | 0.1521 | 14.3 | 15.74 | 5.96 | 0 | 11.7 |
| Ni (ug/g AR) | 106 |  | 4.0909 | 6 | 0.7982 | 19.5 | 12.86 | 3.73 | 1.06 | 22.1 |
| Cr (ug/g AR) | 107 |  | 9.4195 | 6 | 5.233 | 55.6 | 11.35 | 2.38 | 0.59 | 6.65 |
| Zn (ug/g AR) | 111 |  | 53.3374 | 6 | 8.4639 | 15.9 | 8.75 | 6.41 | 0.89 | 18.6 |
| Moisture (%AR) | 500 |  | 7.0845 | 19 | 1.4171 | 20 | 2.97 | 3.95 | 0 | 11.2 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 |  | 0.2514 | 20 | 0.0267 | 10.6 | 4.91 | 2.51 | 0.23 | 16.2 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.063 | 18 | 0.012 | 19.1 | 6.04 | 5.26 | 0 | 20.6 |
| CBD (%DW) | 503 |  | 3.8882 | 17 | 0.4217 | 10.8 | 3.26 | 1.98 | 0.23 | 5.26 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 4.1134 | 16 | 0.4778 | 11.6 | 3.23 | 2.47 | 0.26 | 7.63 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.0354 | 11 | 0.0117 | 33 | 6.59 | 4.23 | 0.67 | 17.6 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.3065 | 23 | 0.035 | 11.4 | 4.76 | 3.14 | 0.37 | 14 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 7.5202 | 19 | 0.9207 | 12.2 | 2.95 | 2.28 | 0.3 | 5.19 |
| CBG (%DW) | 510 |  | 0.079 | 7 | 0.028 | 35.4 | 5.84 | 19.28 | 3.55 | 55 |
| CBGA (%DW) | 511 |  | 0.1149 | 6 | 0.026 | 22.6 | 5.52 | 7.76 | 0.49 | 23.8 |
| CBC (%DW) | 514 |  | 0.2163 | 9 | 0.0196 | 9.05 | 5.02 | 1.8 | 0.29 | 2.77 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0278 |  | 30 | 0.0055 | 19.8 | 6.83 | 4.68 | 0 | 43.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.3141 |  | 10 | 0.0421 | 13.4 | 4.75 | 3.55 | 0.74 | 10.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2791 |  | 49 | 0.0323 | 11.6 | 4.83 | 3.29 | 0.33 | 12.1 |

| Total CBD (%AR) | LC | 6.9639 | 40 | 0.657 | 9.43 | 2.98 | 2.16 | 0.26 | 6.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%DW) | LC | 0.0338 | 9 | 0.0103 | 30.3 | 6.63 | 3.59 | 0.67 | 12.1 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.3047 | 18 | 0.0348 | 11.4 | 4.77 | 2.79 | 0.37 | 13.2 |
| Total CBD (%DW) | LC | 7.4136 | 14 | 0.8206 | 11.1 | 2.95 | 2.07 | 0.3 | 4.67 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.01 | AOAC 2018.10 | 0.2291 | 8 | 0.0245 | 10.7 | 4.98 | 4.21 | 1.45 | 8.77 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2301 | 31 | 0.0253 | 11 | 4.97 | 3.19 | 0.39 | 7.37 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.30 | Other LC-MS | 0.2561 | 10 | 0.0509 | 19.9 | 4.9 | 3.3 | 0.49 | 7.77 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.01 | AOAC 2018.10 | 0.0584 | 6 | 0.009 | 15.5 | 6.11 | 9.11 | 0 | 39 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.0665 | 6 | 0.0211 | 31.7 | 5.99 | 7.7 | 3.93 | 10.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0595 | 27 | 0.0131 | 22 | 6.09 | 5.77 | 0 | 129 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.30 | Other LC-MS | 0.0638 | 8 | 0.0047 | 7.36 | 6.03 | 5.68 | 1.83 | 173 |
| CBD (%AR) | 003.02 | AOAC 2018.11, UV | 3.4667 | 6 | 0.7711 | 22.2 | 3.31 | 1.96 | 0.12 | 5.92 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.7344 | 28 | 0.3933 | 10.5 | 3.27 | 2.74 | 0.5 | 26.1 |
| CBD (%AR) | 003.30 | Other LC-MS | 3.891 | 8 | 0.5846 | 15 | 3.25 | 4.08 | 1.15 | 12.4 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.8043 | 27 | 0.3775 | 9.92 | 3.27 | 2.86 | 0.26 | 10.6 |
| CBDA (%AR) | 004.30 | Other LC-MS | 4.0695 | 8 | 0.321 | 7.89 | 3.23 | 3.39 | 0.74 | 6.67 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0264 | 19 | 0.0053 | 20 | 6.88 | 4.46 | 0 | 43.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.01 | AOAC 2018.10 | 0.2787 | 6 | 0.0171 | 6.14 | 4.83 | 5.05 | 0.76 | 11.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2758 | 7 | 0.0477 | 17.3 | 4.84 | 3.56 | 0.67 | 8.08 |

| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.274 | 27 | 0.0328 | 12 | 4.85 | 3.18 | 0.33 | 9.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.30 | Other LC-MS | 0.2973 | 8 | 0.0456 | 15.4 | 4.79 | 2.67 | 0.78 | 12.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.3141 | 10 | 0.0421 | 13.4 | 4.75 | 3.55 | 0.74 | 10.6 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 6.9037 | 24 | 0.6345 | 9.19 | 2.99 | 2.47 | 0.45 | 5.62 |
| Total CBD (%AR) | 007.30 | Other LC-MS | 7.2882 | 7 | 0.4401 | 6.04 | 2.96 | 2.52 | 0.53 | 6.91 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0392 | 12 | 0.0224 | 57.1 | 6.49 | 6.71 | 0 | 128 |
| CBDVA (%AR) | 009.99 | Other | 0.0449 | 6 | 0.0197 | 43.9 | 6.36 | 4.01 | 0.28 | 8.79 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.0724 | 17 | 0.0164 | 22.7 | 5.92 | 9.47 | 0.35 | 51.8 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.0943 | 20 | 0.0197 | 20.9 | 5.69 | 5.23 | 1 | 23.8 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2018 | 21 | 0.017 | 8.41 | 5.07 | 3.09 | 0.28 | 8.25 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1689 | 8 | 0.0109 | 6.46 | 20.74 | 5.69 | 2.07 | 13.8 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.3386 | 8 | 0.0385 | 11.4 | 18.69 | 4.51 | 1.8 | 12 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 1.0916 | 8 | 0.1253 | 11.5 | 15.68 | 6.74 | 0.76 | 11.7 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.6542 | 9 | 0.5947 | 8.94 | 3 | 5.23 | 0 | 11.2 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.2517 | 11 | 0.0216 | 8.59 | 4.91 | 2.71 | 0.26 | 5.03 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 | Other LC-UV | 0.0616 | 10 | 0.011 | 17.9 | 6.06 | 3.32 | 0 | 14.7 |
| CBD (%DW) | 503.10 | Other LC-UV | 3.8602 | 10 | 0.3218 | 8.34 | 3.26 | 2.11 | 0.23 | 4.58 |
| CBDA (%DW) | 504.10 | Other LC-UV | 4.1236 | 9 | 0.4672 | 11.3 | 3.23 | 2.38 | 0.36 | 4.95 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.035 | 7 | 0.0125 | 35.8 | 6.6 | 3.96 | 0.67 | 12.1 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.3033 | 12 | 0.0332 | 10.9 | 4.77 | 2.89 | 0.37 | 9.39 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 7.3469 | 10 | 0.8872 | 12.1 | 2.96 | 2.06 | 0.37 | 4.67 |
| CBG (%DW) | 510.99 | Other | 0.079 | 7 | 0.028 | 35.4 | 5.84 | 19.28 | 3.55 | 55 |
| CBGA (%DW) | 511.99 | Other | 0.1149 | 6 | 0.026 | 22.6 | 5.52 | 7.76 | 0.49 | 23.8 |
| CBC (%DW) | 514.99 | Other | 0.2163 | 9 | 0.0196 | 9.05 | 5.02 | 1.8 | 0.29 | 2.77 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.