Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM21NOV-1 (hemp)

By Analyte

Sample: HM21NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: December 20, 2021

| Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1962 | 52 | 0.0225 | 11.5 | 5.09 | 3.28 | 0.35 | 22.5 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0733 | 47 | 0.0159 | 21.7 | 5.91 | 5.43 | 0 | 37.3 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.421 | 43 | 0.3263 | 9.54 | 3.32 | 3.12 | 0.23 | 10.1 |
| CBDA (%AR) | 004 | 5.0545 | 41 | 0.4351 | 8.61 | 3.13 | 2.89 | 0.35 | 9.96 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0174 | 23 | 0.0064 | 36.4 | 7.33 | 6.6 | 0.43 | 16 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2661 | 60 | 0.0418 | 15.7 | 4.87 | 3.34 | 0 | 23.1 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.9354 | 46 | 0.5444 | 6.86 | 2.92 | 2.68 | 0.05 | 10.9 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0364 | 12 | 0.0149 | 41 | 6.56 | 8.16 | 2.36 | 34.6 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1294 | 24 | 0.0309 | 23.9 | 5.42 | 4.52 | 0.64 | 10.1 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.2366 | 23 | 0.0275 | 11.6 | 4.95 | 4.78 | 0.37 | 17.6 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2403 | 23 | 0.0177 | 7.35 | 4.94 | 3.25 | 0.35 | 11.7 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.15 | 7 | 0.0192 | 12.8 | 21.12 | 3.66 | 0.53 | 8.59 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.2073 | 9 | 0.0213 | 10.3 | 20.12 | 4.51 | 0.04 | 14.2 |

| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201 | 0.0551 | 7 | 0.0347 | 63 | 6.16 | 6.91 | 1.94 | 16.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| beta-Caryophyllene ( | 202 | 0.0736 | 7 | 0.0112 | 15.2 | 5.9 | 7.07 | 2.84 | 26.8 |
| alpha-Humulene (% | 205 | 0.0264 | 6 | 0.0043 | 16.1 | 6.88 | 9.43 | 6.01 | 26.8 |
| Moisture (%AR) | 500 | 6.5236 | 25 | 1.9224 | 29.5 | 3.01 | 3.92 | 0 | 21.7 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2128 | 23 | 0.0284 | 13.4 | 5.03 | 3.23 | 0.36 | 11.2 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0794 | 23 | 0.0173 | 21.7 | 5.84 | 4.95 | 0.31 | 13.1 |
| CBD (%DW) | 503 | 3.5164 | 22 | 0.3633 | 10.3 | 3.3 | 3.93 | 0.39 | 10.4 |
| CBDA (%DW) | 504 | 5.4051 | 21 | 0.7655 | 14.2 | 3.1 | 3.35 | 0.39 | 10.2 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0163 | 13 | 0.0031 | 19.2 | 7.4 | 6.49 | 0.42 | 13.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.2758 | 26 | 0.0433 | 15.7 | 4.84 | 3.14 | 0 | 11.5 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 8.3644 | 22 | 1.0746 | 12.8 | 2.9 | 3.56 | 0.39 | 11 |
| CBDV (%DW) | 508 | 0.0502 | 7 | 0.0397 | 79 | 6.25 | 7.2 | 2.25 | 14 |
| CBG (%DW) | 510 | 0.1321 | 13 | 0.0192 | 14.6 | 5.41 | 4.62 | 0.65 | 8.54 |
| CBGA (%DW) | 511 | 0.2574 | 12 | 0.019 | 7.4 | 4.89 | 5.21 | 0.35 | 28.7 |
| CBC (%DW) | 514 | 0.2536 | 11 | 0.0211 | 8.31 | 4.9 | 4.23 | 0.35 | 11.9 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0158 | 18 | 0.0045 | 28.4 | 7.44 | 6.81 | 0.43 | 16 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2861 | 11 | 0.0499 | 17.4 | 4.81 | 3.09 | 0.35 | 19 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2573 | 43 | 0.041 | 15.9 | 4.89 | 3.41 | 0.48 | 23.1 |
| Total CBD (%AR) | GC | 8.4533 | 6 | 1.504 | 17.8 | 2.9 | 1.85 | 0.95 | 10.9 |

| Total CBD (%AR) | LC |  |  | 7.8899 | 35 | 0.4533 | 5.74 | 2.93 | 2.78 | 0.05 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%DW) | LC |  |  | 0.0163 | 13 | 0.0031 | 19.2 | 7.4 | 6.49 | 0.42 | 13.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  |  | 0.2764 | 22 | 0.0485 | 17.5 | 4.84 | 3.27 | 0.73 | 11.5 |
| Total CBD (%DW) | LC |  |  | 8.4275 | 19 | 0.964 | 11.4 | 2.9 | 3.49 | 0.39 | 10.3 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1954 |  | 6 | 0.0381 | 19.5 | 5.1 | 6.4 | 1.63 | 11.9 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1901 |  | 32 | 0.0198 | 10.4 | 5.12 | 3.05 | 0.35 | 22.5 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.069 |  | 29 | 0.0148 | 21.4 | 5.96 | 5.77 | 0 | 37.3 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.4847 |  | 28 | 0.2905 | 8.34 | 3.31 | 2.8 | 0.23 | 10.1 |
| CBDA (%AR) | 004.02 | AOAC 2018.11, UV | 5.2244 |  | 6 | 0.701 | 13.4 | 3.11 | 3.58 | 1.31 | 9.19 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 5.0028 |  | 27 | 0.3893 | 7.78 | 3.13 | 2.77 | 0.39 | 9.96 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0158 |  | 14 | 0.0037 | 23.3 | 7.43 | 5.87 | 0.43 | 14.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2718 |  | 7 | 0.0533 | 19.6 | 4.85 | 5.91 | 1.1 | 11.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2461 |  | 27 | 0.0408 | 16.6 | 4.92 | 3.27 | 0.76 | 23.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2861 |  | 11 | 0.0499 | 17.4 | 4.81 | 3.09 | 0.35 | 19 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 8.1332 |  | 7 | 0.5033 | 6.19 | 2.91 | 3.37 | 1.05 | 9.07 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.8383 |  | 24 | 0.4482 | 5.72 | 2.93 | 2.79 | 0.39 | 10 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.4533 |  | 6 | 1.504 | 17.8 | 2.9 | 1.85 | 0.95 | 10.9 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0364 |  | 12 | 0.0149 | 41 | 6.56 | 8.16 | 2.36 | 34.6 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1315 |  | 22 | 0.0324 | 24.7 | 5.41 | 4.64 | 0.64 | 10.1 |

| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.2386 | 21 | 0.028 | 11.8 | 4.95 | 4.47 | 0.37 | 17.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2397 | 21 | 0.0155 | 6.47 | 4.94 | 3.02 | 0.35 | 11.7 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.15 | 7 | 0.0192 | 12.8 | 21.12 | 3.66 | 0.53 | 8.59 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.2073 | 9 | 0.0213 | 10.3 | 20.12 | 4.51 | 0.04 | 14.2 |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201.02 | GC,MS | 0.0551 | 7 | 0.0347 | 63 | 6.16 | 6.91 | 1.94 | 16.1 |
| beta-Caryophyllene ( | 202.02 | GC,MS | 0.0736 | 7 | 0.0112 | 15.2 | 5.9 | 7.07 | 2.84 | 26.8 |
| alpha-Humulene (% | 205.02 | GC,MS | 0.0264 | 6 | 0.0043 | 16.1 | 6.88 | 9.43 | 6.01 | 26.8 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.5407 | 12 | 2.3544 | 36 | 3.01 | 4.08 | 0 | 11.1 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 5.9939 | 8 | 1.972 | 32.9 | 3.05 | 4.41 | 0 | 21.7 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.2107 | 12 | 0.0338 | 16 | 5.04 | 3.41 | 0.36 | 11.2 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 | Other LC-UV | 0.0766 | 12 | 0.0143 | 18.7 | 5.87 | 5.03 | 0.36 | 13.1 |
| CBD (%DW) | 503.10 | Other LC-UV | 3.5513 | 12 | 0.4534 | 12.8 | 3.3 | 3.28 | 0.39 | 10.4 |
| CBDA (%DW) | 504.10 | Other LC-UV | 5.254 | 12 | 0.7508 | 14.3 | 3.11 | 3.58 | 0.39 | 10.2 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0168 | 9 | 0.0032 | 18.8 | 7.37 | 6.04 | 0.42 | 13.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2692 | 14 | 0.0506 | 18.8 | 4.86 | 3.4 | 0.73 | 11.5 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 8.3465 | 13 | 1.1255 | 13.5 | 2.9 | 3.53 | 0.39 | 10.3 |
| CBDV (%DW) | 508.99 | Other | 0.0534 | 6 | 0.0422 | 79 | 6.19 | 7.86 | 2.25 | 14 |
| CBG (%DW) | 510.99 | Other | 0.133 | 11 | 0.0223 | 16.8 | 5.4 | 4.92 | 0.65 | 8.54 |
| CBGA (%DW) | 511.99 | Other | 0.2619 | 10 | 0.0135 | 5.16 | 4.88 | 4.8 | 0.35 | 28.7 |
| CBC (%DW) | 514.99 | Other | 0.2556 | 10 | 0.0216 | 8.46 | 4.9 | 4.28 | 0.35 | 11.9 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.