Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM21SEP-1 (hemp)

By Analyte

Sample: HM21SEP-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	October 24, 2021

| Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.2163 | 51 | 0.0219 | 10.1 | 5.02 | 2.6 | 0.37 | 17.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.1079 | 52 | 0.0145 | 13.4 | 5.57 | 3.23 | 0 | 23.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.4378 | 41 | 0.2524 | 7.34 | 3.32 | 2.57 | 0.75 | 10.7 |
| CBDA (%AR) | 004 | 6.2259 | 39 | 0.5923 | 9.51 | 3.03 | 2.92 | 0.37 | 8.23 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0177 | 21 | 0.0061 | 34.5 | 7.31 | 8.65 | 0 | 91 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.3134 | 59 | 0.0333 | 10.6 | 4.75 | 2.97 | 0 | 47.4 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 8.8595 | 42 | 0.7346 | 8.29 | 2.88 | 2.85 | 0.25 | 26.7 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0328 | 9 | 0.0128 | 39 | 6.66 | 4.82 | 0 | 41.9 |
| CBDVA (%AR) | 009 | 0.0718 | 7 | 0.0182 | 25.3 | 5.92 | 3.31 | 0 | 8.01 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1209 | 22 | 0.0278 | 23 | 5.48 | 3.71 | 0 | 13.9 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.2721 | 19 | 0.0359 | 13.2 | 4.85 | 4.75 | 0.36 | 14 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2473 | 21 | 0.0197 | 7.97 | 4.92 | 2.86 | 0 | 14.2 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1275 | 9 | 0.0104 | 8.19 | 21.64 | 4.58 | 0.65 | 10.4 |

Sample: HM21SEP-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	October 24, 2021

| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.2732 | 10 | 0.0124 | 4.53 | 19.3 | 6.64 | 0.63 | 27.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201 | 0.0828 | 7 | 0.0663 | 80.1 | 5.8 | 6.28 | 1.31 | 14.5 |
| beta-Caryophyllene ( | 202 | 0.1083 | 7 | 0.0325 | 30 | 5.57 | 4.48 | 0.88 | 9.81 |
| alpha-Humulene (% | 205 | 0.0384 | 6 | 0.0126 | 32.8 | 6.51 | 4.64 | 1.36 | 9.74 |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.6097 | 24 | 1.963 | 25.8 | 2.94 | 3.7 | 0 | 14.3 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2386 | 22 | 0.0228 | 9.55 | 4.95 | 3.31 | 0.26 | 8.93 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.1185 | 20 | 0.0152 | 12.8 | 5.49 | 3.07 | 0.17 | 13.1 |
| CBD (%DW) | 503 | 3.5349 | 19 | 0.4366 | 12.4 | 3.3 | 2.31 | 0.07 | 5.33 |
| CBDA (%DW) | 504 | 6.697 | 18 | 0.7755 | 11.6 | 3 | 3.49 | 0.04 | 8.23 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0172 | 8 | 0.0026 | 14.9 | 7.34 | 6.6 | 0.54 | 15.5 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.3392 | 25 | 0.0281 | 8.29 | 4.69 | 3.36 | 0.31 | 10.8 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 9.4657 | 19 | 0.9092 | 9.61 | 2.85 | 3.1 | 0.05 | 7.44 |
| CBG (%DW) | 510 | 0.1336 | 10 | 0.0136 | 10.2 | 5.4 | 5.82 | 0.13 | 40.8 |
| CBGA (%DW) | 511 | 0.3117 | 9 | 0.0388 | 12.5 | 4.75 | 3.08 | 0.18 | 14.6 |
| CBC (%DW) | 514 | 0.2661 | 10 | 0.0227 | 8.53 | 4.87 | 3.39 | 0.2 | 7.07 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0159 | 16 | 0.0033 | 21 | 7.43 | 7.24 | 0 | 91 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.3173 | 11 | 0.0606 | 19.1 | 4.74 | 4.45 | 1.1 | 10.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.3108 | 43 | 0.0294 | 9.45 | 4.76 | 2.46 | 0 | 18.1 |
| Total CBD (%AR) | GC | 8.6018 | 6 | 1.0311 | 12 | 2.89 | 3.82 | 0.25 | 7.44 |

| Sample: HM21SEP-1 (hemp) |  |  |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | October 24, 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total CBD (%AR) | LC |  |  | 8.9327 | 32 | 0.6161 | 6.9 | 2.87 | 2.66 | 0.44 | 6.26 |
| CBN (%DW) | LC |  |  | 0.0172 | 8 | 0.0026 | 14.9 | 7.34 | 6.6 | 0.54 | 15.5 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  |  | 0.3425 | 21 | 0.0304 | 8.88 | 4.69 | 3.19 | 0.31 | 7.73 |
| Total CBD (%DW) | LC |  |  | 9.5402 | 16 | 0.9526 | 9.98 | 2.85 | 2.71 | 0.05 | 5.74 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2066 |  | 7 | 0.0213 | 10.3 | 5.06 | 3.54 | 2.31 | 8.97 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2175 |  | 31 | 0.0208 | 9.56 | 5.02 | 2.42 | 0.37 | 17.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.107 |  | 8 | 0.0165 | 15.4 | 5.58 | 2.55 | 0 | 6.15 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.1075 |  | 32 | 0.0154 | 14.4 | 5.58 | 3.87 | 0 | 23.2 |
| CBD (%AR) | 003.02 | AOAC 2018.11, UV | 3.3292 |  | 6 | 0.2059 | 6.19 | 3.33 | 2.55 | 1.97 | 3.48 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.4869 |  | 27 | 0.2565 | 7.35 | 3.31 | 2.62 | 1.03 | 6.45 |
| CBDA (%AR) | 004.02 | AOAC 2018.11, UV | 6.0896 |  | 6 | 0.4415 | 7.25 | 3.04 | 2.71 | 1.29 | 3.79 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 6.3192 |  | 26 | 0.6059 | 9.59 | 3.03 | 3.04 | 0.62 | 8.23 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0167 |  | 11 | 0.0041 | 24.4 | 7.37 | 6.47 | 0 | 20.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.3032 |  | 7 | 0.0408 | 13.4 | 4.77 | 2.92 | 0 | 6.27 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.3123 |  | 27 | 0.0266 | 8.5 | 4.75 | 2.55 | 0.38 | 18.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.3173 |  | 11 | 0.0606 | 19.1 | 4.74 | 4.45 | 1.1 | 10.8 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 8.3492 |  | 6 | 1.0679 | 12.8 | 2.9 | 2.63 | 1.67 | 3.56 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 9.0718 |  | 22 | 0.6403 | 7.06 | 2.87 | 2.83 | 0.78 | 6.26 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.6018 |  | 6 | 1.0311 | 12 | 2.89 | 3.82 | 0.25 | 7.44 |

| Sample: HM21SEP-1 (hemp) |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | October 24, 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBDV (%AR) | 008.99 Other | 0.0347 | 8 | 0.0129 | 37.3 | 6.61 | 5.55 | 0 | 41.9 |
| CBG (%AR) | 010.99 Other | 0.1198 | 19 | 0.0277 | 23.1 | 5.49 | 4.1 | 0 | 13.9 |
| CBGA (%AR) | 011.99 Other | 0.2751 | 16 | 0.04 | 14.6 | 4.84 | 4.9 | 0.36 | 14 |
| CBC (%AR) | 014.99 Other | 0.2482 | 18 | 0.0207 | 8.32 | 4.92 | 2.89 | 0 | 14.2 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 ICP-MS | 0.1275 | 9 | 0.0104 | 8.19 | 21.64 | 4.58 | 0.65 | 10.4 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 ICP-MS | 0.2732 | 10 | 0.0124 | 4.53 | 19.3 | 6.64 | 0.63 | 27.2 |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201.02 GC,MS | 0.0828 | 7 | 0.0663 | 80.1 | 5.8 | 6.28 | 1.31 | 14.5 |
| beta-Caryophyllene ( | 202.02 GC,MS | 0.1083 | 7 | 0.0325 | 30 | 5.57 | 4.48 | 0.88 | 9.81 |
| alpha-Humulene (% | 205.02 GC,MS | 0.0384 | 6 | 0.0126 | 32.8 | 6.51 | 4.64 | 1.36 | 9.74 |
| Moisture (%AR) | 500.70 Commerc. Anal. | 7.4116 | 13 | 2.0409 | 27.5 | 2.95 | 4.14 | 0 | 9.92 |
| Moisture (%AR) | 500.99 Other | 7.1857 | 6 | 2.0116 | 28 | 2.97 | 2.49 | 0.43 | 7.54 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 Other LC-UV | 0.2413 | 14 | 0.0248 | 10.3 | 4.94 | 2.69 | 0.26 | 6.56 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 Other LC-UV | 0.119 | 14 | 0.013 | 10.9 | 5.49 | 3.19 | 0.17 | 13.1 |
| CBD (%DW) | 503.10 Other LC-UV | 3.619 | 13 | 0.4487 | 12.4 | 3.29 | 2.46 | 0.07 | 5.33 |
| CBDA (%DW) | 504.10 Other LC-UV | 6.7016 | 13 | 0.9268 | 13.8 | 3 | 3.57 | 0.04 | 8.23 |
| CBN (%DW) | 505.10 Other LC-UV | 0.0172 | 7 | 0.0029 | 17 | 7.34 | 7.07 | 0.54 | 15.5 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 Other LC-UV | 0.3446 | 16 | 0.0316 | 9.18 | 4.68 | 2.82 | 0.31 | 5.55 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 Other LC-UV | 9.5784 | 13 | 1.0136 | 10.6 | 2.84 | 2.68 | 0.05 | 5.74 |
| CBG (%DW) | 510.99 Other | 0.1351 | 9 | 0.016 | 11.8 | 5.39 | 6.41 | 0.13 | 40.8 |
| CBGA (%DW) | 511.99 Other | 0.3177 | 8 | 0.0342 | 10.8 | 4.74 | 3.35 | 0.18 | 14.6 |
| CBC (%DW) | 514.99 Other | 0.2684 | 9 | 0.0223 | 8.29 | 4.86 | 3.51 | 0.2 | 7.07 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.