Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM22NOV-1 (hemp)

Sample: HM22NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 20, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.192 | 40 | 0.024 | 12.5 | 5.11 | 3.09 | 0.23 | 10.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0697 | 37 | 0.0101 | 14.4 | 5.95 | 4.9 | 0.21 | 16.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 1.8349 | 31 | 0.1464 | 7.98 | 3.64 | 2.63 | 0.15 | 10.3 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.996 | 28 | 0.1342 | 13.5 | 3.99 | 2.37 | 0.11 | 6.83 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0589 | 23 | 0.0099 | 16.8 | 6.1 | 3.57 | 0.21 | 12.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2565 | 47 | 0.0388 | 15.1 | 4.89 | 3.06 | 0.29 | 12 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 2.6824 | 33 | 0.2332 | 8.69 | 3.44 | 2.77 | 0.22 | 8.45 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.7956 | 15 | 0.0676 | 8.5 | 4.13 | 2.27 | 0.29 | 7.1 |
| CBGA (%AR) | 011 | 1.2139 | 13 | 0.066 | 5.43 | 3.88 | 2.26 | 0.18 | 6.45 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1853 | 15 | 0.0169 | 9.14 | 5.14 | 2.33 | 0.03 | 7.92 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1262 | 7 | 0.0211 | 16.7 | 21.67 | 4.39 | 1.05 | 8.27 |
| As (ug/g AR) | 102 | 0.0981 | 7 | 0.019 | 19.4 | 22.5 | 8.82 | 3.61 | 17.3 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.6152 | 9 | 0.105 | 17.1 | 17.09 | 9.58 | 4.17 | 19.2 |

| Sample: | HM22NOV-1 (hemp) |  |  | Summary Statistics |  |  | Issue Date: |  |  | January 20, 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture (%AR) |  | 500 |  | 6.6561 | 22 | 1.7359 | 26.1 | 3 | 3.79 | 0 | 14.4 |
| Δ9-THC (%DW) |  | 501 |  | 0.1961 | 13 | 0.037 | 18.9 | 5.1 | 3.75 | 0.35 | 16.5 |
| Δ9-THCA (%DW) |  | 502 |  | 0.077 | 12 | 0.0189 | 24.5 | 5.86 | 4.33 | 1.68 | 7.91 |
| CBD (%DW) |  | 503 |  | 1.9958 | 12 | 0.1188 | 5.95 | 3.6 | 2.59 | 0.06 | 10.1 |
| CBDA (%DW) |  | 504 |  | 1.0374 | 11 | 0.1427 | 13.8 | 3.97 | 1.33 | 0.27 | 4.4 |
| CBN (%DW) |  | 505 |  | 0.061 | 12 | 0.0105 | 17.2 | 6.07 | 2.92 | 0.15 | 9.11 |
| Total Δ9-THC (%DW) |  | 506 |  | 0.2582 | 18 | 0.0494 | 19.1 | 4.89 | 3.21 | 0.23 | 6.09 |
| Total CBD (%DW) |  | 507 |  | 2.9462 | 14 | 0.2587 | 8.78 | 3.39 | 2.1 | 0.16 | 6.02 |
| CBG (%DW) |  | 510 |  | 0.8835 | 6 | 0.0333 | 3.77 | 4.07 | 1.78 | 0.29 | 4.23 |
| CBC (%DW) |  | 514 |  | 0.1986 | 7 | 0.0183 | 9.23 | 5.09 | 4.15 | 0.03 | 13.4 |
|  |  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte |  | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) |  | LC | 0.0568 |  | 18 | 0.0072 | 12.7 | 6.14 | 3.27 | 0.21 | 12.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | GC | 0.2679 |  | 11 | 0.0383 | 14.3 | 4.86 | 3.4 | 1.41 | 12 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | LC | 0.254 |  | 32 | 0.0354 | 13.9 | 4.9 | 2.92 | 0.29 | 9.97 |
| Total CBD (%AR) |  | GC | 2.7794 |  | 6 | 0.4276 | 15.4 | 3.42 | 3.31 | 0.91 | 6.02 |
| Total CBD (%AR) |  | LC | 2.6849 |  | 23 | 0.1975 | 7.35 | 3.44 | 2.33 | 0.22 | 8.45 |
| CBN (%DW) |  | LC | 0.0593 |  | 11 | 0.0075 | 12.7 | 6.1 | 3.23 | 0.15 | 9.11 |
| Total Δ9-THC (%DW) |  | LC | 0.2592 |  | 14 | 0.0504 | 19.4 | 4.89 | 3.15 | 0.23 | 6.09 |
| Total CBD (%DW) |  | LC | 2.8785 |  | 11 | 0.2151 | 7.47 | 3.41 | 1.63 | 0.16 | 5.07 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1854 | 7 | 0.0218 | 11.8 | 5.14 | 2.41 | 0.23 | 7.36 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1931 | 22 | 0.0197 | 10.2 | 5.11 | 3.14 | 0.35 | 10.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.0683 | 7 | 0.0144 | 21.1 | 5.97 | 5.45 | 1.04 | 9.39 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0695 | 21 | 0.0099 | 14.3 | 5.95 | 5.72 | 0.21 | 16.2 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 1.8609 | 19 | 0.1308 | 7.03 | 3.64 | 2.27 | 0.38 | 8.7 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 0.9994 | 17 | 0.1061 | 10.6 | 3.99 | 2.52 | 0.27 | 6.83 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0552 | 12 | 0.0078 | 14 | 6.16 | 2.34 | 0.24 | 9.12 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2477 | 7 | 0.0312 | 12.6 | 4.92 | 2.83 | 0.29 | 6.47 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2506 | 17 | 0.0394 | 15.7 | 4.91 | 2.97 | 0.44 | 9.97 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2679 | 11 | 0.0383 | 14.3 | 4.86 | 3.4 | 1.41 | 12 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 2.627 | 6 | 0.2333 | 8.88 | 3.45 | 3.4 | 0.24 | 8.45 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 2.6768 | 14 | 0.1907 | 7.12 | 3.44 | 2.28 | 0.22 | 8.25 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 2.7794 | 6 | 0.4276 | 15.4 | 3.42 | 3.31 | 0.91 | 6.02 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.7998 | 14 | 0.0689 | 8.61 | 4.13 | 2.13 | 0.29 | 7.1 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 1.2209 | 12 | 0.0617 | 5.05 | 3.87 | 2.01 | 0.18 | 4.7 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.1863 | 13 | 0.0181 | 9.7 | 5.13 | 2.28 | 0.03 | 4.51 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1262 | 7 | 0.0211 | 16.7 | 21.67 | 4.39 | 1.05 | 8.27 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.0981 | 7 | 0.019 | 19.4 | 22.5 | 8.82 | 3.61 | 17.3 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.6152 | 9 | 0.105 | 17.1 | 17.09 | 9.58 | 4.17 | 19.2 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.3344 | 11 | 1.3547 | 21.4 | 3.03 | 3.32 | 0 | 7.8 |

| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.5667 | 6 | 1.6674 | 25.4 | 3.01 | 5.94 | 0 | 14.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0613 | 6 | 0.0126 | 20.5 | 6.07 | 3.01 | 0.15 | 9.11 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2691 | 7 | 0.0616 | 22.9 | 4.86 | 2.62 | 0.45 | 4.71 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 2.9268 | 6 | 0.2185 | 7.47 | 3.4 | 1.39 | 0.22 | 3.26 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.