Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM24NOV-1 (hemp)

Sample: HM24NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: December 21, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.2258 | 31 | 0.031 | 13.7 | 4.99 | 4.01 | 0.68 | 9.23 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0668 | 28 | 0.0108 | 16.2 | 5.99 | 4.8 | 0 | 26.9 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.88 | 24 | 0.4733 | 9.7 | 3.15 | 3.02 | 0.7 | 12.6 |
| CBDA (%AR) | 004 | 4.4971 | 23 | 0.3355 | 7.46 | 3.18 | 3.84 | 0.09 | 12.8 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0419 | 19 | 0.0103 | 24.7 | 6.42 | 7.7 | 0 | 52 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2879 | 36 | 0.0445 | 15.4 | 4.81 | 3.97 | 0.49 | 9.74 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 8.942 | 23 | 0.6569 | 7.35 | 2.87 | 2.79 | 0.43 | 12.2 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.043 | 6 | 0.019 | 44.1 | 6.4 | 6.05 | 3.06 | 10.8 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1709 | 9 | 0.034 | 19.9 | 5.2 | 5.98 | 1.39 | 28.7 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.1927 | 10 | 0.0236 | 12.2 | 5.11 | 4.82 | 0.2 | 9.53 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2344 | 8 | 0.0216 | 9.23 | 4.96 | 4.42 | 0.92 | 9.42 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.212 | 8 | 0.015 | 7.05 | 20.05 | 3.9 | 1.6 | 7.3 |
| As (ug/g AR) | 102 | 0.0983 | 7 | 0.0156 | 15.9 | 22.5 | 6.24 | 2.36 | 13.1 |

Sample: HM24NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	February 3, 2025

| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.2716 | 8 | 0.0254 | 9.34 | 19.32 | 8.41 | 2.42 | 18.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.4957 | 15 | 2.0879 | 27.9 | 2.95 | 3.59 | 0 | 18.2 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2552 | 8 | 0.0108 | 4.22 | 4.9 | 3.75 | 0.7 | 8.69 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0713 | 8 | 0.0085 | 12 | 5.93 | 4.94 | 1.21 | 13.2 |
| CBD (%DW) | 503 | 5.4244 | 6 | 0.2138 | 3.94 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 4.92 |
| CBDA (%DW) | 504 | 4.8461 | 7 | 0.7013 | 14.5 | 3.15 | 3.21 | 1.02 | 5.53 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0441 | 6 | 0.0106 | 24 | 6.37 | 7.2 | 1.19 | 11.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.3026 | 14 | 0.0343 | 11.3 | 4.77 | 3.77 | 1.02 | 8.97 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 9.6589 | 10 | 0.8796 | 9.11 | 2.84 | 2.64 | 0.56 | 33.3 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0406 | 15 | 0.0084 | 20.6 | 6.45 | 7.23 | 0 | 39.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.3045 | 10 | 0.0604 | 19.9 | 4.77 | 3.12 | 0.49 | 9.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2826 | 26 | 0.0407 | 14.4 | 4.82 | 4.3 | 1.01 | 9.74 |
| Total CBD (%AR) | GC | 9.0109 | 6 | 1.3252 | 14.7 | 2.87 | 1.57 | 0.43 | 3.45 |
| Total CBD (%AR) | LC | 8.8721 | 17 | 0.4885 | 5.51 | 2.88 | 3.64 | 0.72 | 12.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.3037 | 10 | 0.0344 | 11.3 | 4.77 | 3.92 | 1.02 | 7.35 |
| Total CBD (%DW) | LC | 9.54 | 7 | 0.4979 | 5.22 | 2.85 | 3.14 | 0.84 | 33.3 |

| Sample: | HM24NOV-1 (hemp) |  |  |  | Summary Statistics |  |  | Issue Date: |  |  | February 3, 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte |  | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) |  | 001.10 | Other LC-UV | 0.2227 |  | 17 | 0.0337 | 15.1 | 5 | 3.39 | 0.68 | 6.22 |
| Δ9-THCA (%AR) |  | 002.10 | Other LC-UV | 0.0646 |  | 16 | 0.0112 | 17.4 | 6.02 | 3.94 | 0 | 9.09 |
| CBD (%AR) |  | 003.10 | Other LC-UV | 4.9304 |  | 15 | 0.4017 | 8.15 | 3.14 | 2.95 | 0.7 | 7.75 |
| CBDA (%AR) |  | 004.10 | Other LC-UV | 4.4885 |  | 15 | 0.2941 | 6.55 | 3.19 | 3.68 | 0.83 | 7.76 |
| CBN (%AR) |  | 005.10 | Other LC-UV | 0.0398 |  | 11 | 0.0084 | 21.1 | 6.47 | 6.1 | 0 | 15.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | 006.10 | Other LC-UV | 0.2694 |  | 13 | 0.0556 | 20.6 | 4.86 | 3.9 | 1.01 | 6.78 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | 006.40 | GC-FID | 0.3034 |  | 9 | 0.0665 | 21.9 | 4.77 | 3.01 | 0.49 | 9.1 |
| Total CBD (%AR) |  | 007.10 | Other LC-UV | 8.8179 |  | 10 | 0.3476 | 3.94 | 2.88 | 3.35 | 0.84 | 7.39 |
| Total CBD (%AR) |  | 007.40 | GC-FID | 9.0109 |  | 6 | 1.3252 | 14.7 | 2.87 | 1.57 | 0.43 | 3.45 |
| CBG (%AR) |  | 010.99 | Other | 0.1638 |  | 7 | 0.0323 | 19.7 | 5.23 | 5.78 | 1.39 | 28.7 |
| CBGA (%AR) |  | 011.99 | Other | 0.1858 |  | 8 | 0.0166 | 8.92 | 5.14 | 4.68 | 0.2 | 9.53 |
| CBC (%AR) |  | 014.99 | Other | 0.232 |  | 6 | 0.0249 | 10.7 | 4.97 | 5.07 | 2.37 | 9.42 |
| Cd (ug/g AR) |  | 101.04 | ICP-MS | 0.212 |  | 8 | 0.015 | 7.05 | 20.05 | 3.9 | 1.6 | 7.3 |
| As (ug/g AR) |  | 102.04 | ICP-MS | 0.0983 |  | 7 | 0.0156 | 15.9 | 22.5 | 6.24 | 2.36 | 13.1 |
| Pb (ug/g AR) |  | 104.04 | ICP-MS | 0.2716 |  | 8 | 0.0254 | 9.34 | 19.32 | 8.41 | 2.42 | 18.5 |
| Moisture (%AR) |  | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.8946 |  | 8 | 2.4688 | 35.8 | 2.99 | 4.13 | 0 | 18.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) |  | 506.10 | Other LC-UV | 0.296 |  | 6 | 0.0613 | 20.7 | 4.79 | 4.56 | 1.02 | 7.35 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.