Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM24NOV-2 (hemp)

Sample: HM24NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: December 21, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1983 | 29 | 0.0284 | 14.3 | 5.09 | 4.06 | 0 | 8.32 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0521 | 27 | 0.0094 | 18.1 | 6.22 | 5.21 | 0 | 173 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.8273 | 23 | 0.4758 | 9.86 | 3.15 | 2.71 | 0.23 | 13.8 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.7946 | 22 | 0.313 | 8.25 | 3.27 | 2.92 | 0.31 | 11.4 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0505 | 20 | 0.0113 | 22.3 | 6.25 | 5.06 | 0.81 | 36.2 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.246 | 36 | 0.0372 | 15.1 | 4.92 | 3.51 | 0.56 | 8.04 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 8.2952 | 22 | 0.5164 | 6.22 | 2.91 | 2.61 | 0.26 | 12 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.039 | 6 | 0.0157 | 40.1 | 6.49 | 6.09 | 2.65 | 12.4 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.2253 | 10 | 0.0497 | 22.1 | 4.99 | 4.17 | 1.54 | 13.8 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.1965 | 10 | 0.0303 | 15.4 | 5.09 | 2.57 | 0 | 5.61 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2368 | 8 | 0.0276 | 11.7 | 4.95 | 3.02 | 1.07 | 8.72 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1426 | 7 | 0.0112 | 7.86 | 21.28 | 4.3 | 0.99 | 7.09 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.1651 | 7 | 0.0177 | 10.7 | 20.81 | 10.37 | 4.22 | 28.8 |

| Moisture (%AR) | 500 | 6.9029 | 15 | 2.2096 | 32 | 2.99 | 3.36 | 0 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2246 | 8 | 0.0177 | 7.9 | 4.99 | 3.01 | 1.07 | 6.23 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0572 | 7 | 0.0053 | 9.2 | 6.13 | 5.84 | 0.97 | 17.7 |
| CBD (%DW) | 503 | 5.4263 | 6 | 0.1083 | 2 | 3.1 | 2.43 | 0.23 | 4.45 |
| CBDA (%DW) | 504 | 4.1835 | 6 | 0.3267 | 7.81 | 3.22 | 2.69 | 0.31 | 4.63 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0544 | 7 | 0.0067 | 12.4 | 6.18 | 3.56 | 1.7 | 12.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.257 | 14 | 0.0306 | 11.9 | 4.89 | 2.96 | 1.03 | 4.54 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 8.9644 | 10 | 0.8388 | 9.36 | 2.87 | 2.97 | 0.26 | 4.28 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0484 | 16 | 0.0105 | 21.8 | 6.28 | 5.29 | 0.81 | 36.2 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2625 | 10 | 0.0429 | 16.3 | 4.88 | 2.76 | 0.56 | 5.53 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2399 | 26 | 0.0356 | 14.9 | 4.94 | 3.83 | 1.04 | 8.04 |
| Total CBD (%AR) | GC | 8.522 | 6 | 1.0656 | 12.5 | 2.89 | 2.93 | 0.31 | 4.14 |
| Total CBD (%AR) | LC | 8.2151 | 16 | 0.3627 | 4.42 | 2.91 | 2.55 | 0.26 | 12 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2594 | 10 | 0.034 | 13.1 | 4.89 | 2.93 | 1.03 | 4.54 |
| Total CBD (%DW) | LC | 8.9349 | 7 | 0.6053 | 6.78 | 2.87 | 2.48 | 0.26 | 4.23 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1933 | 17 | 0.0314 | 16.2 | 5.11 | 3.42 | 0.22 | 8.32 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0471 | 16 | 0.0122 | 25.9 | 6.31 | 3.98 | 0 | 173 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.8562 | 16 | 0.4339 | 8.94 | 3.15 | 2.29 | 0.23 | 8.21 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.761 | 15 | 0.2389 | 6.35 | 3.27 | 2.26 | 0.31 | 5.57 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0471 | 11 | 0.0108 | 22.8 | 6.31 | 4.21 | 0.81 | 12.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.224 | 13 | 0.0448 | 20 | 4.99 | 3.11 | 1.04 | 6.72 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2617 | 9 | 0.0454 | 17.3 | 4.88 | 2.43 | 0.56 | 5.26 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 8.1671 | 10 | 0.3145 | 3.85 | 2.91 | 1.86 | 0.26 | 4.09 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.522 | 6 | 1.0656 | 12.5 | 2.89 | 2.93 | 0.31 | 4.14 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.2145 | 8 | 0.055 | 25.6 | 5.03 | 3.53 | 1.54 | 13.8 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.1887 | 8 | 0.0267 | 14.2 | 5.12 | 2.21 | 0 | 5.61 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2288 | 6 | 0.0471 | 20.6 | 4.98 | 3.71 | 1.14 | 8.72 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1426 | 7 | 0.0112 | 7.86 | 21.28 | 4.3 | 0.99 | 7.09 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.1651 | 7 | 0.0177 | 10.7 | 20.81 | 10.37 | 4.22 | 28.8 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.5158 | 8 | 2.6553 | 40.8 | 3.01 | 3.98 | 0 | 11 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2503 | 6 | 0.0485 | 19.4 | 4.91 | 2.87 | 1.03 | 4.54 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.