|  | Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM25SEP-2 (Hemp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample: | HM25SEP-2 (Hemp) |  |  | Summary Statistics |  |  | Issue Date: |  |  | December 3, 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | By Analyte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Precision (Lab RSDr) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Horwitz |  |  |  |  |
| Analyte |  | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |  |
| Δ9-THC (%AR) |  | 001 | 0.1051 |  | 30 | 0.0156 | 14.8 | 5.59 | 5.15 | 0.11 | 19.8 |  |
| Δ9-THCA (%AR) |  | 002 | 0.015 |  | 17 | 0.0106 | 70.5 | 7.49 | 6.22 | 0.99 | 50.5 |  |
| CBD (%AR) |  | 003 | 5.1861 |  | 22 | 0.6609 | 12.7 | 3.12 | 2.18 | 0 | 14.6 |  |
| CBDA (%AR) |  | 004 | 1.6541 |  | 21 | 0.2895 | 17.5 | 3.7 | 2.61 | 0.02 | 18.7 |  |
| CBN (%AR) |  | 005 | 0.0921 |  | 20 | 0.014 | 15.2 | 5.71 | 3.37 | 0.79 | 11.3 |  |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | 006 | 0.1197 |  | 32 | 0.0213 | 17.8 | 5.49 | 3.88 | 0.48 | 14.3 |  |
| Total CBD (%AR) |  | 007 | 6.8552 |  | 24 | 0.9247 | 13.5 | 2.99 | 2.08 | 0.01 | 14.8 |  |
| CBDV (%AR) |  | 008 | 0.0503 |  | 7 | 0.0101 | 20.2 | 6.25 | 2.49 | 1.02 | 9.33 |  |
| CBG (%AR) |  | 010 | 0.2831 |  | 9 | 0.0481 | 17 | 4.82 | 3.6 | 0.83 | 10.2 |  |
| CBGA (%AR) |  | 011 | 0.1474 |  | 9 | 0.0291 | 19.7 | 5.32 | 2.21 | 0.53 | 9.14 |  |
| CBC (%AR) |  | 014 | 0.2268 |  | 9 | 0.0346 | 15.3 | 4.99 | 1.99 | 0.79 | 8.24 |  |
| Cd (ug/g AR) |  | 101 | 0.1785 |  | 6 | 0.0203 | 11.4 | 20.57 | 4.39 | 1.4 | 9.09 |  |
| Pb (ug/g AR) |  | 104 | 0.3581 |  | 7 | 0.1268 | 35.4 | 18.53 | 16.84 | 3.27 | 54 |  |

| Moisture (%AR) | 500 | 7.0132 | 13 | 1.5842 | 22.6 | 2.98 | 2.05 | 0 | 5.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.1163 | 9 | 0.0114 | 9.77 | 5.51 | 2.88 | 0.62 | 7.55 |
| CBD (%DW) | 503 | 5.6349 | 7 | 0.5959 | 10.6 | 3.08 | 0.86 | 0.14 | 2.8 |
| CBDA (%DW) | 504 | 1.7538 | 7 | 0.3247 | 18.5 | 3.67 | 1.15 | 0.14 | 3.36 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0977 | 9 | 0.0135 | 13.8 | 5.66 | 2.2 | 0.75 | 6.76 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.1254 | 13 | 0.0128 | 10.2 | 5.45 | 3.3 | 0.94 | 11.8 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 7.1971 | 10 | 1.0484 | 14.6 | 2.97 | 1.28 | 0.12 | 5.57 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0882 | 16 | 0.0104 | 11.8 | 5.74 | 3.72 | 0.79 | 11.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.1385 | 10 | 0.0338 | 24.4 | 5.37 | 2.92 | 1.06 | 14.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1134 | 22 | 0.0165 | 14.5 | 5.53 | 4.47 | 0.48 | 11.8 |
| Total CBD (%AR) | GC | 7.5873 | 7 | 0.5424 | 7.15 | 2.94 | 1.92 | 0.86 | 5.65 |
| Total CBD (%AR) | LC | 6.5267 | 17 | 0.8813 | 13.5 | 3.01 | 2.13 | 0.01 | 14.8 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0948 | 7 | 0.0119 | 12.6 | 5.68 | 2.28 | 0.75 | 6.76 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.1262 | 10 | 0.0149 | 11.8 | 5.44 | 3.81 | 0.94 | 11.8 |
| Total CBD (%DW) | LC | 6.9766 | 8 | 1.0218 | 14.6 | 2.98 | 1.11 | 0.12 | 2.32 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1047 | 17 | 0.014 | 13.4 | 5.6 | 5.56 | 0.61 | 19.8 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0165 | 10 | 0.0114 | 69.1 | 7.39 | 6.36 | 1.28 | 50.5 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.2588 | 16 | 0.6843 | 13 | 3.11 | 1.78 | 0.14 | 10.3 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 1.6337 | 15 | 0.316 | 19.3 | 3.71 | 2.21 | 0.1 | 6.7 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0881 | 12 | 0.0139 | 15.8 | 5.75 | 3.39 | 0.79 | 10.5 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1138 | 12 | 0.0133 | 11.7 | 5.53 | 4.77 | 1.29 | 11.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.1335 | 8 | 0.0306 | 22.9 | 5.4 | 2.52 | 1.06 | 6.28 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 6.5471 | 11 | 0.9895 | 15.1 | 3.01 | 1.64 | 0.12 | 3.39 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 7.5055 | 6 | 0.53 | 7.06 | 2.95 | 1.68 | 0.86 | 5.65 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0515 | 6 | 0.0205 | 39.7 | 6.23 | 2.65 | 1.02 | 9.33 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.2809 | 7 | 0.0507 | 18 | 4.83 | 4.42 | 0.83 | 10.2 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.141 | 7 | 0.0328 | 23.3 | 5.35 | 2.62 | 0.53 | 9.14 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2223 | 7 | 0.0337 | 15.2 | 5 | 2.23 | 0.79 | 8.24 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.3264 | 6 | 0.0919 | 28.2 | 18.79 | 12.58 | 3.27 | 26.4 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.5079 | 6 | 1.3803 | 21.2 | 3.01 | 1.88 | 0 | 5.86 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.1136 | 6 | 0.0079 | 6.99 | 5.53 | 3.71 | 0.62 | 7.55 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0938 | 6 | 0.0126 | 13.4 | 5.69 | 2.55 | 0.75 | 6.76 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.1255 | 7 | 0.0136 | 10.8 | 5.45 | 5 | 1.27 | 11.8 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 6.6408 | 6 | 0.8679 | 13.1 | 3 | 1 | 0.12 | 2.01 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.