Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

OL22NOV-1 (oil)

Sample: OL22NOV-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:	January 20, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1042 | 25 | 0.0226 | 21.7 | 5.6 | 3.41 | 0 | 30.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 1.6739 | 24 | 0.1367 | 8.17 | 3.69 | 2.83 | 0.01 | 47.6 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.0597 | 22 | 0.0069 | 11.5 | 6.09 | 3.31 | 0 | 15.1 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0325 | 17 | 0.0045 | 14 | 6.67 | 4.45 | 0 | 23.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.1037 | 23 | 0.0157 | 15.1 | 5.61 | 4.16 | 0.3 | 30.2 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 1.7351 | 21 | 0.2111 | 12.2 | 3.67 | 3.37 | 0.12 | 25.8 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0123 | 6 | 0.0018 | 14.5 | 7.72 | 5.82 | 0 | 13.1 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0762 | 12 | 0.0078 | 10.2 | 5.87 | 3.03 | 0 | 13.9 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.2688 | 14 | 0.0132 | 4.91 | 4.86 | 3.18 | 0.42 | 11 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.093 | 13 | 0.0053 | 5.73 | 5.7 | 1.89 | 0 | 13.1 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC |  |  | 0.0322 | 15 | 0.005 | 15.5 | 6.68 | 2.92 | 0 | 23.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC |  |  | 0.1033 | 19 | 0.0152 | 14.7 | 5.61 | 3.44 | 0.3 | 18.9 |
| Total CBD (%AR) | LC |  |  | 1.74 | 17 | 0.1545 | 8.88 | 3.67 | 2.72 | 0.12 | 12.8 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1059 |  | 13 | 0.0262 | 24.7 | 5.59 | 2.7 | 0 | 14.9 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 1.6712 |  | 13 | 0.1399 | 8.37 | 3.69 | 2.11 | 0.11 | 7.06 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 0.0579 |  | 13 | 0.0082 | 14.2 | 6.12 | 2.33 | 0 | 15.1 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0312 |  | 9 | 0.0037 | 11.7 | 6.71 | 1.51 | 0 | 7.83 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1023 |  | 10 | 0.0137 | 13.4 | 5.62 | 3.12 | 0.58 | 18.9 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 1.7276 |  | 10 | 0.1755 | 10.2 | 3.68 | 2.11 | 0.12 | 6.95 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0123 |  | 6 | 0.0018 | 14.5 | 7.72 | 5.82 | 0 | 13.1 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.0781 |  | 9 | 0.0126 | 16.2 | 5.85 | 3.87 | 0 | 13.9 |
| Δ8-THC (%AR) | 013.99 | Other | 0.2654 |  | 11 | 0.0118 | 4.45 | 4.87 | 3.58 | 0.42 | 11 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.0916 |  | 9 | 0.0045 | 4.87 | 5.71 | 2.51 | 0 | 13.1 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.