Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

OL23SEP-1 (oil)

Sample: OL23SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date: November 2, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.075 | 20 | 0.0116 | 15.4 | 5.89 | 4.24 | 0.31 | 9.97 |
| CBD (%AR) | 003 | 2.3545 | 19 | 0.1589 | 6.75 | 3.51 | 1.72 | 0 | 7.91 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.0317 | 14 | 0.0076 | 24 | 6.7 | 7.7 | 0.36 | 49.3 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0287 | 15 | 0.0032 | 11.1 | 6.8 | 5.71 | 0.23 | 35.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.0749 | 19 | 0.0111 | 14.8 | 5.89 | 4.43 | 0.31 | 134 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 2.424 | 17 | 0.2058 | 8.49 | 3.49 | 1.75 | 0 | 7.59 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0688 | 10 | 0.0106 | 15.4 | 5.96 | 3.07 | 0 | 13.4 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.1079 | 10 | 0.0131 | 12.2 | 5.57 | 2.65 | 0.26 | 5.59 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1238 | 9 | 0.0076 | 6.13 | 5.46 | 1.65 | 0 | 3.98 |

Sample: OL23SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date: November 2, 2023

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0288 | 13 | 0.0035 | 12.3 | 6.8 | 6.38 | 0.23 | 35.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.0767 | 16 | 0.0101 | 13.2 | 5.87 | 4.63 | 0.31 | 134 |
| Total CBD (%AR) | LC | 2.3972 | 14 | 0.1875 | 7.82 | 3.5 | 1.82 | 0 | 7.59 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.0736 | 10 | 0.009 | 12.3 | 5.9 | 4.13 | 0.31 | 9.97 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 2.2932 | 11 | 0.2053 | 8.95 | 3.52 | 1.46 | 0 | 7.91 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 0.0279 | 8 | 0.0074 | 26.4 | 6.83 | 7.95 | 0.36 | 49.3 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0276 | 7 | 0.0045 | 16.2 | 6.84 | 7.52 | 0.23 | 17.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.0748 | 8 | 0.0127 | 16.9 | 5.89 | 5.22 | 0.31 | 134 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 2.296 | 8 | 0.2276 | 9.91 | 3.52 | 2.43 | 0 | 7.59 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.0663 | 7 | 0.0117 | 17.6 | 5.99 | 2.55 | 0 | 13.4 |
| Δ8-THC (%AR) | 013.99 | Other | 0.1062 | 8 | 0.0139 | 13.1 | 5.59 | 3.06 | 0.41 | 5.59 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.1213 | 7 | 0.007 | 5.73 | 5.48 | 1.8 | 0 | 3.98 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.